# FORMULARIO SOLICITUD COMPRA AGIL ESPECIFICACIONES TECNICAS

| DATOS |  |  | DETALLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad Requirente |  |  | Facultad de Odontología |  |
| Producto o Servicio Requerido |  |  | Equipamiento de Uso Odontológico |  |
| Dirección de entrega |  |  | VARIOS |  |
| Plazo de entrega en días hábiles (Condición Comercial obligatoria) |  |  | 10 |  |
| Presupuesto disponible |  |  | $2600000 |  |
| REQUISITOS OBLIGATORIOS DE ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA |  |  |  |  |
| - Las Cotizaciones deben indicar/adjuntar el detalle de lo ofertado, cumpliendo con las Especificaciones Técnicas y Condiciones Comerciales requeridas. - El Valor del Despacho/Entrega debe estar incluido en el monto total de La Oferta. - Proveedor debe ser de 1era. Categoría. |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - OBLIGATORIO |  |  |  |  |
| Indicar las cantidades y especificaciones técnicas del Producto/Servicio requerido, de modo de asegurar la calidad solicitada. |  |  |  |  |
|  | Cantidad | Detalle |  |  |
|  | 01 | Compresor Dental libre de aceite de 2 a 2,5 HP (2 sillones odontológicos) con instalación incluida Dirección Entrega: Ruta S-70 sin número, Posta de Salud Rural Comuy, Pitrufquén. (Ref: https://maps.app.goo.gl/2QJgo2jo2rxbU7UV8) Características Generales - Tipo: Compresor dental libre de aceite (Oil-Free) - Uso: Clínico odontológico - Funcionamiento: Automático con presostato - Alimentación eléctrica: 220–240V / 50 Hz - Protección térmica incorporada - Nivel de ruido: ≤ 65 dB - Potencia nominal: Entre 2 HP y 2,5 HP - Presión máxima de trabajo: mínimo 8 bar (0,8 MPa) - Presión de corte: 7,5–8 bar - Presión de arranque: 4–5 bar - Caudal mínimo requerido: ≥ 280 L/min - Caudal recomendado ideal: 300–350 L/min - Debe permitir Operación continua para dos sillones con: - Turbina de alta velocidad - Jeringa triple - Sistema de succión venturi |  |  |

|  |  | - Capacidad mínima: 60 litros - Capacidad recomendada: 65–80 litros - Válvula de seguridad certificada - Válvula de drenaje inferior - Manómetro doble (presión estanque y presión salida - Filtro de admisión de aire - El proveedor deberá considerar: - Instalación - Conexión a red eléctrica - Conexión a red de aire clínico existente. - Entrega con manual técnico en español. - Garantía mínima de 12 meses. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 05 | Turbina Rotatoria Odontológica Dirección Entrega: Av. Prieto Norte N°404, Temuco. Clínicas Odontológicas, Universidad de La Frontera. Especificaciones técnicas: - Velocidad: 325.000 – 410.000 r.p.m. - Potencia: 30 W - Presión de trabajo: 30 libras (2 bar) - Consumo de aire: 28 litros/minuto - Tamaño del cabezal: ø 12,1 mm × altura 13,3 mm - Tipo de cabezal: Estándar - Conexión: Midwest 4 vías - Sistema de spray: Quattro - Cuerpo: Acero inoxidable - Autoclavable: Sí, máximo 135°C - Desinfección: Lavable en termodesinfectante - Rodamientos: Cerámicos (sistema ultra push) - Sistema Cabezal Limpio: Sí - Sistema Válvula Anti-Retorno: Sí Válvula Reguladora de Presión de Aire: Sí |  |
|  | 03 | Lampara de Fotocurado Odontológico Inalámbrica Dirección Entrega: Av. Prieto Norte N°404, Temuco. Clínicas Odontológicas, Universidad de La Frontera. Especificaciones Técnicas: - Fotocurado eficiente en 360°. - Punta especial con unión magnética. - Alta intensidad: Hasta 3.000 mw/cm². - Capaz de fotocurar 2 mm de resina en solo 1 segundo. - Modos de Trabajo: 1.000-1.200 mw/cm² - 1.800-2.000 mw/cm² - 2.700-3.000 mw/cm² - Duraciones de tiempo Ajustables según modo de trabajo - Longitud de onda:385 nm ~ 515 nm. |  |

OTRAS CONDICIONES COMERCIALES REQUERIDAS

Garantía del producto al menos 6 meses. Compresor Odontológico debe incluir instalación del equipo.

CRITERIO SELECCION OFERTA

SIEMPRE PREVALECERÁ LA OFERTA MÁS ECONÓMICA QUE CUMPLA CON LO REQUERIDO.

## Criterios de Desempate:

1.- De las cotizaciones que cumplen con los requisitos establecidos y presenten un empate en los montos, se utilizará como criterio de desempate, la cotización del proveedor que cuente con el "Sello Mujer", con el fin de fomentar iniciativas de alto impacto social.

2.- En el caso que los proveedores No cuenten con el “Sello Mujer”, el criterio de desempate será la primera cotización que haya sido enviada a través del sistema de información.