Sub Dirección Administrativa Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente Centro Responsabilidad Operaciones Departamento de Equipamiento Médico e Ingeniería Hospitalaria

Fecha: 02 de julio 2026

Términos de Referencia

Equipos Médicos de Apoyo

| Objetivos | - Compra de repuestos para equipos de Anatomia Patologica |
| --- | --- |
| Descripción ítem presupuestario | - Repuestos |
| Especificaciones | - La compra está asociada al siguiente: Equipo; Marca; Modelo; Serie; Inventario. Procesador de tejido; Thermo Cientific; Excelsior ES; EX41671205; 2-40213. Estación de Macroscopia; Mortech; GL-110; 7511; 2-50226. Estación de Macroscopia; Mortech; GL-105; 5113; 2-30342. - Los repuestos requeridos son los siguientes: Repuesto; Especificaciones técnicas:. Conectores de sistemas para Excelsior ES; - Acoplamiento: Generalmente se utilizan conectores de conexión rápida de grado industrial, diseñados para sistemas de succión/vacío. - Material: Deben ser de polipropileno de alta densidad (HDPE) o fluoropolímeros (como PTFE/Teflón), materiales que ofrecen resistencia química superior frente a solventes agresivos. - Sellado: Utilizan juntas tóricas (O-rings) necesarias para asegurar la estanqueidad y evitar fugas de vapores inflamables al ambiente. - Consideración: Deben ser compatibles con el sistema de "puente" del equipo para evitar la formación de bolsas de aire en la línea de succión.. Líneas de flujo (tubing) para Excelsior ES; - Material: Se recomienda el uso de mangueras de Tygon (serie química o de combustible) o PTFE. El Tygon es altamente flexible y resistente a la fatiga mecánica por el uso continuo de bombas peristálticas o de presión. - Resistencia térmica: Las líneas deben soportar temperaturas de operación constantes entre 45 °C y 65 °C (para el paso de parafina). - Diámetro y Calibre: Deben tener un espesor de pared (calibre) suficiente para soportar la presión del sistema sin colapsar y ser compatibles con los diámetros internos estándar de las conexiones del equipo (1/8" a 1/4"). - Propiedades: Deben ser transparentes o semitransparentes para permitir la inspección visual de posibles obstrucciones o sedimentos.. Ampolleta de iluminación compatible con equipo Mortech GL110; - Temperatura de color: Se recomienda un rango de 4000K a 5000K (Luz día), lo cual es estándar para patología, asegurando que los colores de las muestras de tejido se vean de forma natural. - Índice de Rese Cromática (CRI): Debe ser superior a 80 (preferiblemente 90+) para garantizar una identificación precisa de estructuras y patologías. - Protección: Al estar en un ambiente con vapores (formol, xileno), la bombilla debe tener sello estanco o estar dentro de una luminaria sellada.. Tubo de iluminación compatible con equipo Mortech GL105; - Formato de tubo: Generalmente utilizan tubos lineales tipo T8 (26 mm de diámetro) o T12. Es fundamental verificar la longitud (comúnmente de 48 pulgadas o 122 cm, dependiendo del tamaño de la mesa). - Base: Utilizan conectores tipo G13 (bipin), que es el estándar para estos tubos de iluminación comercial y de laboratorio. - Potencia: Depende de la longitud del tubo, oscila entre los 17W y 32W. - Especificaciones de luz: Tubos de "Espectro Completo" o "Daylight" (5000K) para evitar la alteración de la percepción visual durante la disección.. |
| Consideraciones | - Compra única - Repuestos nuevos y compatibles con equipos señalados. - Se requieren repuestos para reparaciones de equipos de apoyo diagnóstico necesarios para análisis de muestras entre las cuales se encuentran comprometidos patologías GES. - Se solicita, efectuar compra ágil con los siguientes requisitos para los postulantes: - Solicitar cotización - Indicar tiempo de entrega |
| Centro de Costo | - 544 - APOYO ANATOMIA PATOLOGICA |
| Garantía | - Mínimo de 3 meses |
| Despacho | - Salida inmediata |