## Especificaciones técnicas
Formulario de especificaciones técnicas
|  | Nombre equipo/equipamiento | Bomba de aspiración
|  | Cantidad | 2
Nombre proveedor
Marca
Modelo
País de fabricación
Ítem | Características técnicas |  | Tipo de característica (Obligatoria o deseable) | Cumple Si/No | Indicar N° Página del catálogo, ficha técnica o manual, donde se comprueba el cumplimiento de la característica | Observaciones
1 | Características generales
1.1 | Equipo nuevo, no refaccionado | Equipo nuevo, no refaccionado | Obligatoria
1.2 | Equipo para ser conectado a red local (rango aproximado de 220 V/50hz) | Equipo para ser conectado a red local (rango aproximado de 220 V/50hz) | Obligatoria
1.3 | Bomba de vacío con colector de 800 ml o mayor | Bomba de vacio con vacuómetro incluido, con colector de 800 ml o mayor, conexión a red nacional | Obligatoria
1.4 | Con Filtro Bacteriano para bomba | Con Filtro Bacteriano para bomba | Obligatoria
1.5 | Con Frasco receptor mayor o igual a 800 mL | Con Frasco receptor mayor o igual a 800 mL | Obligatoria
1.6 | Frasco con sistema anti reflujo | Frasco con sistema anti reflujo | Obligatoria
1.7 | Tubo de silicona 8x12 mm (u otro requerido para el correcto funcionamiento de la bomba de aspiración. Indicar el que corresponda) | Tubo de silicona 8x12 mm (u otro requerido para el correcto funcionamiento de la bomba de aspiración. Indicar el que corresponda) | Obligatoria
1.8 | Bajo nivel de ruido (menor o igual a 65 dB) | Bajo nivel de ruido (menor o igual a 65 dB) | Obligatoria
1.9 | Peso no superior a 5 Kg | Peso no superior a 5 Kg | Obligatoria
1.10 | Velocidad de succión mayor o igual a 40 L/min | Velocidad de succión mayor o igual a 40 L/min | Obligatoria
1.11 | Ajuste de presión entre 0 y 600mmhg (visualización en manómetro) | Ajuste de presión entre 0 y 600mmhg (visualización en manómetro) | Obligatoria
2 | Certificaciones
2.1 | Certificación CE o FDA |  | Obligatoria
3 | Incluir
3.1 | Manual de usuario en español |  | Obligatoria
3.2 | Cada equipo ofertado debe incluir Cable de poder tipo Schuko Francés Estándar de grado médico con desenclavador autoadhesivo rojo |  | Obligatoria
3.3 | El equipo debe venir con todos los accesorios, software y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si están o no descritas en esta ficha técnica o por falla de descripción |  | Obligatoria
4 | Postventa
4.1 | Proveedor adjudicado debe entregar Guía de despacho visible en los bultos entregados en bodega, indicando la siguiente información: Identificador proveedor, cantidad de equipo/equipamiento, modelo, n° serie, n° lote, fecha de expiración (cuando aplique) y valor unitario. |  | Obligatoria
4.2 | Garantía mínima de 12, indicar cantidad de meses ofertados |  | Obligatoria
4.3 | Capacitación a la totalidad de los usuarios clínicos que se requiera para asegurar el desempeño correcto de los equipos, de acuerdo a turnos existentes. Nivel Usuario |  | Obligatoria
4.4 | Capacitación a usuarios y personal de mantenimiento y otros funcionarios que se requiera para soporte primario de equipos |  | Obligatoria