-Material de silicona grado medico u otro similar libre de látex , que brinde protección a la piel y a la vez un sello hermético

-Diseño ergonómico que permita cobertura facial completa, que no ejerza presión directa sobre el tabique nasal, compatible con usuarios irregularidades anatómicas.

-Que posea válvula anti-asfixia, que se active automáticamente si la presión del ventilador cae por debajo de los niveles de seguridad, permitiendo respirar aire ambiental

-Conexiones: Codo giratorio 360° con puertos estándar de 22 mm para circuitos de ventilación.

-Mascaras compatibles con ventiladores Trilogy 202 y EV 300, que posee la unidad.

-con sistema de sujeción tipo gorro- arnés

-Hebillas de liberación rápida: Facilitan la colocación y retiro de la máscara.