Sub Dirección Administrativa Centro Responsabilidad de Operaciones Departamento de Equipos Médicos e Ingeniería Hospitalaria Unidad de Equipos Médicos de Soporte Vital y Producción Clínica Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente

Fecha: 01 de agosto de 2026

Especificaciones Técnicas

- Antecedentes Generales

El presente documento establece las especificaciones técnicas mínimas requeridas para la adquisición de un módulo Doppler, destinado a complementar la evaluación vascular y apoyar la operación clínica del equipo institucional individualizado a continuación:

| Inventario | Marca | Modelo | Número Serie | Número de Serie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-44871 | Bomba de Contrapulsación | Arrow | AUTOCAT2WAVE | 140320W |

El equipo pertenece al Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente y se encuentra asociado a prestaciones clínicas de alta complejidad que requieren continuidad operativa, seguridad y confiabilidad en la evaluación del flujo vascular.

La presente adquisición tiene por objetivo disponer de un módulo Doppler nuevo, compatible con el uso clínico previsto, que cumpla con los estándares de calidad, seguridad y desempeño definidos por el fabricante.

Las condiciones establecidas en este documento son de carácter técnico y su cumplimiento será verificado por el Departamento de Equipos Médicos e Ingeniería Hospitalaria del establecimiento.

- Objeto de la Adquisición

Adquirir, entregar e instalar, cuando corresponda, un módulo Doppler digital bidireccional con visualización de forma de onda, nuevo y sin uso previo, asociado a la Bomba de Contrapulsación Arrow AUTOCAT2WAVE identificada en el numeral anterior.

El suministro deberá asegurar la correcta operación del módulo, su compatibilidad funcional con el uso clínico requerido y el cumplimiento de las condiciones de entrega, garantía, documentación y recepción técnica definidas en estas especificaciones.

- Alcance de la Entrega

La adquisición comprende la entrega, instalación o puesta en servicio cuando corresponda, demostración funcional y recepción conforme del módulo Doppler, junto con todos los accesorios necesarios para su operación inmediata.

- Características Técnicas Mínimas

El módulo Doppler deberá cumplir, como mínimo, con las características indicadas en la tabla siguiente. Se aceptarán prestaciones técnicamente equivalentes o superiores, siempre que sean acreditadas mediante documentación oficial del fabricante y validadas por el referente técnico.

| Ítem | Característica / medición | Especificación técnica mínima |
| --- | --- | --- |
| 1 | Compatibilidad funcional | Apto para el uso clínico asociado a la Bomba de Contrapulsación Arrow AUTOCAT2WAVE. |
| 2 | Tecnología | Doppler digital bidireccional con visualización de forma de onda. |
| 3 | Control de ganancia | Automático. |
| 4 | Reducción de ruido | Sistema de reducción digital de ruido. |
| 5 | Memoria de desplazamiento | Visualización retrospectiva del estudio en pantalla durante al menos 20 segundos. |
| 6 | Conectividad USB | Puerto USB para transferencia de datos y/o carga. |
| 7 | Conectividad adicional | Bluetooth y salida para auriculares, incorporados o disponibles según configuración ofertada. |
| 8 | Sondas compatibles | Capacidad para utilizar sondas intercambiables de 4, 5, 8 y 10 MHz. |
| 9 | Sonda incluida | Sonda extraíble de 8 MHz, de banda ancha y alta sensibilidad. |
| 10 | Capacidades adicionales | Posibilidad de incorporar sensor PPG y sonda intraoperatoria de 8 MHz. |
| 11 | Autonomía | Mínimo 400 exámenes de 1 minuto, según condiciones definidas por el fabricante. |
| 12 | Normativas | Cumplimiento de IEC 60601-1, IEC 60601-1-2:2014 y ANSI/AAMI ES 60601-1:2005, o sus versiones vigentes/equivalentes aplicables. |

- Entrega y Recepción

- Lugar de entrega: Departamento de Equipos Médicos e Ingeniería Hospitalaria del Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente.

- Plazo máximo de entrega: 3 semanas desde la emisión de la Orden de Compra.

- Responsable técnico de recepción: Departamento de Equipos Médicos e Ingeniería Hospitalaria.

La recepción del repuesto se realizará previa verificación física y funcional de las características declaradas por el proveedor.  La recepción conforme quedará formalizada mediante acta o documento técnico emitido por el Departamento de Equipos Médicos e Ingeniería Hospitalaria.

En caso de detectarse discrepancias, defectos o incumplimientos respecto de las especificaciones técnicas, el producto podrá ser rechazado sin que ello implique aceptación parcial ni obligación de pago para el Hospital.

- Garantía y Soporte

El módulo Doppler deberá contar con una garantía mínima de 12 meses contados desde la fecha de recepción conforme. La garantía deberá cubrir defectos de fabricación, fallas de desempeño y problemas de compatibilidad funcional, incluyendo la reparación o el reemplazo sin costo adicional para el Hospital.

El proveedor deberá responder ante una no conformidad en un plazo no superior a 10 días hábiles desde la notificación. La garantía deberá estar respaldada mediante documento formal emitido por la empresa adjudicataria.

- Multas y Penalidades

En caso de incumplimiento de los plazos o condiciones técnicas establecidas, se aplicarán las siguientes multas administrativas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento:

| Tipo de Incumplimiento | Descripción | Multa |
| --- | --- | --- |
| Leve | Retraso en la entrega hasta 5 días hábiles respecto del plazo comprometido. | 0.5 UF |
| Moderado | Retraso entre 6 y 10 días hábiles o entrega incompleta del repuesto. | 1 UF |
| Grave | Entrega fuera de plazo superior a 10 días hábiles o producto no compatible (no conformidad) / defectuoso. | 2 UF |

En general, la fecha del acta de recepción conforme se considerará como la fecha definitiva de entrega.

- Documentación Requerida

El proveedor deberá acompañar los siguientes documentos al momento de la entrega:

- Documento de garantía, indicando plazo, cobertura y condiciones.

- Certificado emitido por el fabricante, representante o el mismo proveedor que acredite que el repuesto es nuevo (sin uso previo) y cuya fecha de fabricación no exceda un año respecto de la fecha de la orden de compra.

- Validación Técnica

La validación técnica del repuesto será efectuada por el Departamento de Equipos Médicos e Ingeniería Hospitalaria, que verificará el cumplimiento de los requisitos técnicos y de compatibilidad.

Una vez constatado el cumplimiento integral, se emitirá la recepción conforme, documento que será parte integrante del expediente técnico-administrativo del proceso de adquisición. No se aceptarán repuestos usados, reacondicionados.

- El proveedor será responsable de garantizar la integridad del producto hasta la recepción conforme.

- Cualquier incumplimiento técnico podrá dar lugar al rechazo del producto y aplicación de las multas correspondientes.

- La entrega conforme y validación técnica constituirán la finalización del proceso de suministro del repuesto.

Concepción, julio del 2026.-