BASES TÉCNICAS

COMPRA ÁGIL

“MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA VIDEODUODENOSCOPIO”

HOSPITAL BASE SAN JOSÉ OSORNO

- OBJETIVO

El Hospital Base San José Osorno, en adelante el “Hospital”, realiza el llamado a compra ágil de “MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA VIDEODUODENOSCOPIO” de acuerdo con las condiciones establecidas en las presentes bases técnicas y sus anexos.

# ANTECEDENTES Y DETALLES DEL REQUERIMIENTO

Por medio del presente se solicita una (1) mantención correctiva por requerimiento ingresado en sistema Phoenix con número de solicitud N°34/2026, para el equipo detallado a continuación, perteneciente al servicio PABELLÓN del Hospital:

| NOMBRE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Videoduodenoscopio | Olympus | TJF-150 | 2501630 |

Equipo adquirido el año 2015 por el Hospital, es esencial para la realización de diagnósticos y tratamientos precisos en el duodeno en procedimientos pancreatobiliares. Debido a las características dadas, equipo es utilizado con frecuencia en servicio clínico, por lo que actualmente presenta fallas y daños por uso constante y deterioro de piezas.

Equipo presenta pérdida de hermeticidad, no es posible su reprocesamiento y por tanto su utilización en pabellón. Se requiere el reemplazo de partes y piezas con daños que causen el problema señalado, además de las respectivas pruebas y procedimientos para asegurar su correcta operatividad.

Resulta fundamental contar con equipo plenamente operativo, logrando una extensión de su vida útil y asegurando su correcto funcionamiento en procedimientos clínicos, motivos por los cuales se hace necesario priorizar esta reparación.

Se establece que el presupuesto referencial tiene un total de $1.400.000 I.V.A. incluido.

- CONSIDERACIONES

Para el equipo indicado en los antecedentes, el o los oferentes deberán cumplir con las siguientes consideraciones:

  - El oferente deberá adjuntar cotización formal por los servicios solicitados, y su descripción técnica que permita corroborar los servicios ofertados con los solicitados.

  - Plazo de entrega no podrá ser superior a 30 días corridos desde la recepción conforme del equipo en dependencias del oferente. Cualquier oferta que contemple un periodo mayor a lo señalado será considerada INADMISIBLE.

  - Los servicios entregados deberán considerar garantía técnica, según lo propuesto por el oferente, que tendrá como mínimo 3 meses. Cualquier oferta que contemple un periodo menor a lo señalado será considerada INADMISIBLE.

  - La garantía técnica de los trabajos ofertados comenzará a regir desde la recepción conforme de los trabajos realizados por parte del Jefe de Unidad Mantenimiento Equipos Médicos y tendrá la vigencia ofertada. El proveedor bajo esta garantía se obliga a ejecutar trabajos diagnósticos (evaluaciones, inspecciones, etc.), en caso de que equipo presentase falla ocurrida post mantención y que amerite intervención del personal calificado para su vuelta a la operatividad.

  - El proveedor deberá adjuntar a su postulación informe tipo técnico u hoja de servicio, de carácter propio, con checklist o lista de actividades a realizar según indicaciones del fabricante para la realización de la mantención. REQUISITO EXCLUYENTE.

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El mantenimiento correctivo comprende la totalidad de las acciones que se deban realizar, de tal manera de recuperar lo más pronto posible el o los equipos que hayan presentado fallas y que signifiquen reparación y/o cambio de repuestos. El o los oferentes deberán cumplir con las siguientes consideraciones:

  - La cotización de reparación deberá considerar los repuestos e insumos, diagnóstico y la solución necesaria (incluyendo gastos de traslado, mano de obra y lo necesario para el personal encargado del mantenimiento correctivo), para así volver a contar con el equipo operativo

  - El oferente deberá ejecutar reparación y como mínimo realizar lo siguiente para volver a la operatividad el equipo:

- Cambio de goma de angulación

- Cambio de pegamento/sellado

- Cambio de sellos de hermeticidad

- Ajuste de angulaciones

- Pruebas de funcionamiento

  - El oferente deberá hacer entrega de informe técnico u hoja de servicio, debe con el detalle de las fallas/problemas que presentan el o los equipos, las actividades que se realizaron para repararlos, los repuestos e insumos utilizados, las condiciones en que quedó el equipo y las recomendaciones para prevenir futuras fallas e inconvenientes.

  - El oferente deberá realizar despacho de equipo reparado a dependencias del hospital. Esto deberá ser incluido en la cotización adjunta a la postulación.

- ANEXOS

El oferente deberá adjuntar a su propuesta los siguientes anexos:

- Anexo N°1: Plazo de inicio de trabajos y garantía.

ANEXO Nº1

PLAZO DE INICIO DE TRABAJOS, GARANTÍA Y EXPERIENCIA

“MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA VIDEODUODENOSCOPIO”

HOSPITAL BASE SAN JOSÉ OSORNO

| ANTECEDENTES DEL OFERENTE |  |
| --- | --- |
| Nombre completo o Razón Social |  |
| N° Cédula de Identidad o RUT |  |

Mediante el presente Formulario, la empresa _____________________________________ participante del presente proceso, declara el cumplimiento de lo siguiente con respecto a plazo de entrega e inicio de los trabajos, garantía y experiencia:

A continuación, debajo del cuadro “Tiempo (Días corridos)” escriba la cantidad de días corridos a la que se compromete por concepto de mantenciones correctivas.

| ESPECIFICACIONES | TIEMPO (días corridos) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Plazo de entrega por mantenciones correctivas |  |  |

A continuación, debajo del cuadro “garantía (meses)” escriba la cantidad de meses a la que se compromete por concepto de garantía de los trabajos.

| ESPECIFICACIONES | GARANTÍA (meses) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Garantía |  |  |

Nombre, RUT, Firma y Timbre Representante Legal

En Osorno a_____de_________________2026